可视喉镜技术参数

| 1、 | 可视喉镜镜片参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 喉镜片采用医用级PC材料，无菌包装 ，一次性使用，无需消毒 |
| 1.2 | 可满足5种不同患者需求，标配5种规格大小的一次性使用喉镜叶片 |
| 1.3 | 镜片可插入长度：110mm、103mm、99mm、93mm、87mm |
| 1.4 | 镜片镜尖宽度：10.3mm、10.3mm、9.4mm、10.4mm、12.2mm |
| 1.5 | 镜片插入部分厚度：14mm、12.5mm 、12.8mm、13mm、12.9mm |
| 2、 | 可视喉镜标准配置 |
| 2.1 | 高强度防护箱一只 |
| 2.2 | 主机（手柄连同显示屏）一套 |
| 2.3 | 充电器一个 |
| 2.4 | 数据线一条 |
| 3、 | 可视喉镜技术要求 |
| 3.1 | 显示屏 |
| 3.1.1 | 高清广角显示屏≥3.5英寸，显示屏具有触摸操控功能 |
| 3.1.2 | 屏幕分辨率720*480 |
| 3.1.3 | 空间分辨率≥7.13lp/mm |
| 3.1.4 | 屏幕旋转角度：前后：0º～160º，左右：0º～260º |
| 3.1.5 | 具备拍照、录像、定格、回放等功能，标配32GB内存卡，可存储格式：JPG，MOV |
| 3.1.6 | 摄像部件的亮度可根据需求进行调节，有4种亮度可供选择。 |
| 3.1.7 | 自带HDMI高清输出接口，可将视频信号进行输出显示于外接显示设备上 |
| 3.1.8 | 具备调整时间功能、可调整4种以上语言功能 |
| 3.2 | 摄像部件 |
| *3.2.1 | 摄像头像素为≥2368*1296 ，即≥300万 |
| 3.2.2 | 视场角≥70°±9° |
| 3.2.3 | 有效景深：1mm～120mm |
| 3.2.4 | 超强的防雾功能：开机即用，无需预热 |
| 3.2.5 | 光照度：≥3000lux，色温≥4500K |
| 3.3.6 | 色彩还原能力：具有良好的24色还原能力 |
| 3.3 | 电池 |
| 3.3.1 | 采用进口锂电池，3.6V，3.5AH。 |
| 3.3.2 | 充电器输入:100～240V，50Hz,0.5Amax |
| 3.3.3 | 充电器输出:5.0V，2.0A |
| 3.3.4 | 电池容量≥3400mA |
| 3.3.5 | 充电时间≤4h |
| 3.3.6 | 电池放电时间≥4h |
| 3.3.7 | 工作温度：5℃～+45℃ 相对湿度≤93%RH，气压860hPa～1060hPa |
| 3.3.8 | 运输、储存环境：湿度≤93%RH，温度：-40℃～70℃，大气压力：500hpa～1060hpa |
| 3.3.9 | 充电接口为Type-C接口，除充电外还可读取数据，TF卡接口具有热插拔功能，可通过 数据输出线，将数据同步显示在外接显示器上 |
| 3.4 | 显示器和手柄一体式设计，不可分离 |
| 3.5 | 产品适用于体型肥胖患者、成人、大龄儿童 |