微电脑仿生治疗仪技术指标

|  | 1 | 输出通道 | 8个独立通道，含4路中频电流输出和4路热疗磁疗输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| ※ |  |  | 每路中频输出可独立选择为离子导入方式 |
|  | 2 | 工作频率 | 中频：2000Hz±5%（可按用户要求定制频率） |
|  |  |  | 低频1：在0～10Hz范围内,低频2：在10～15OHz范围内 |
|  | 3 | 波形 | 中频：按摩为对称方波，离子导入为非对称方波 |
|  |  |  | 低频1：（幅度调制）三角波、锯齿波、梯形波、指数博、正弦波、矩形波、捶打波等仿生调制波。 |
|  |  |  | 低频2：（（间歇调制）第二低频进行间隙调制，疏波调制频率0－30赫兹，密波调制频率30-150赫兹，疏密波自动变换交替。 |
|  |  |  | 2组低频同时调制（双元调制）产生数百种仿生按摩变化组合。 |
|  | 4 | 最大输出强度 | 不大于100mA（500Ω负载） |
|  | 5 | 输出强度调节 | 0～99共100挡显示，200级步进调节 |
| ※ | 6 | 调节操作方式 | 轻触式按键，有自动增量输出调节功能，（可有效克服患者对治疗电流的适应现象） |
|  | 7 | 输出电流稳定度 | 输出负载由500Ω减小为250Ω时，输出电流变化率应不大于10％。 |
|  | 8 | 调幅度 | 动态调幅。输出值为最大输出的1/2时，调幅度应不小于10%。 |
|  | 9 | 离子导入波形 | 输出值为最大输出的1/2时，输出波形正负半周幅度比应不小于2:1。 |
|  | 10 | 连续工作时间 | 治疗仪带负载连续工作时间应不少于4h。 |
|  | 11 | 显示方式 | LED全数字显示方式 |
|  | 12 | 定时时间 | 自动设定：25min，人工设定：1～60min，各通道独立定时器。 |
|  | 13 | 热敷温度 | 不低于于37℃，2级超温保护，不高于60℃ |
| ※ | 14 | 热敷电源 | 特低安全电压26V，耗电不大于10W |
|  | 15 | 热度调节 | 0～5共6级步进调节 |
|  | 16 | 磁场分布 | 热垫外部测量磁铁表面中心处磁场强度在50～200mT范围内。 |
|  |  |  | 相距磁铁表面中心2cm处任意方向磁场强度在0.5～20mT范围内。 |
|  | 17 | 磁场安全范围 | 距热垫表面的垂直距离10cm时，磁场强度不大于0.5mT。 |
|  | 18 | 使用电源 | AC220V50Hz，功耗：不大于120W（每路输出功耗不大于30VA）。 |
|  | 19 | 按摩手法选择 | 组合、揉捏、按压、棰打仿生按摩手法。（每种手法含百余种波形变化） |
| ※ | 20 | 电源保护 | 开机保护、断电保护、电源中断后再恢复保护。 |
|  | 21 | 负载保护 | 电极脱落保护、负载短路保护（允许任意短路）、恒流源输出。 |
| ※ | 22 | 电极监测 | 实时监测电极负载，实现电极脱落保护。杜绝开路高压电击。 |
| ※ | 23 | 热垫监测 | 实时监控测热垫负载，热垫正常时黄色指示灯亮。 |
| ※ | 24 | 其他保护 | 双重隔离、定时保护、误操作保护。 |
| ※ | 25 | 电介质强度 | 符合国家标准，耐压4000V。 |
|  | 26 | 连续漏电流 | 符合国家标准0.1mA，实测值小于0.01mA。 |
| ※ | 27 | 工作环境 | 温度10～30℃，相对湿度不大于80%，大气压力800～1060hpa。 |
|  | 28 | 台式机箱 | 台式塑壳机箱，机箱体积为440×310×110mm（见图样）。 |
|  | 29 | 包装储运 | 环保纸箱包装。储运环境-40℃～70℃，相对湿度10～95%，大气压力500～1060hpa。 |
|  | 30 | 附件 | 电源线、治疗线、电极片、热垫、衬布、弹力带、检测插头、说明书、合格证、保修卡 |