**颈腰椎治疗牵引床**

颈腰椎牵引床，由微电脑控制，轻触键输入程序，选用电机和先进的传感器，增加了牵引床的稳定性和可靠性，可根据患者病情连续、间歇、往返、脉冲牵引，自动计时等提示功能。

该牵引床可根据客户需要选配局部熏蒸功能，对腰椎间盘突出症、变性紊乱、劳损、脱位及并发不全截瘫经临床使用疗效显著。

**技术特点：**

1、采用微机CPU软件控制，轻触键输入程序。

2、直线电机和先进的OEM电子传感器。

3、具有牵引状态自动检测显示、自动计时、自动报警等功能，牵引力实时监测检测，自动修正与预置值偏差。

4、8种不同的牵引模式，20种治疗参数（病例）存储、读取功能。

5、简单的牵引参数键入法。

6、设有紧急保护措施（患者应急开关、医务人员操作急退键）。

7、率先采用间歇时间以秒为单位，更加实用。

8、该颈腰椎治疗牵引床带有局部熏蒸功能,有防干烧功能。缺水自动报警功能,熏蒸治疗开启时如水位过低,则自动报警并切断汽锅加热电源，适当注水后方可解除报警继续熏蒸。

**技术参数：**

1、电源电压：AC220V±22V

2、电源频率：50Hz ±1 Hz

3、环境温度：5℃～40℃

4、大气压力：70.0KPa ～106.0KPa

5、相对湿度：≤80%

6、输入功率：200VA
7、最大牵引行程：200mm±5mm
8、牵引力：（0～990N）±5%

9、牵引总时间：(0～99min)±30s可调

10、牵引时间：(0～9min)±5%可调
11、间歇时间：(0～90S)±5%可调

12、熏蒸温度：0～99.9℃范围内可调

13、牵引速度：8mm/s±2 mm/s
14、产品尺寸（长×宽×高）：2485×600×670mm

**颈腰椎治疗牵引床基本配置**

|  |
| --- |
| 基本配置 |
| 牵引床 | 1台 |
| 说明书 | 1本 |
| 彩图 | 1本 |
| 保险管 | 4只 |
| 保修卡 | 1张 |
| 三证 | 1只 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证 | 1张 |
| 颈套 | 1只 |
| 装箱单 | 1张 |

